## 検定記録書
連続分注ピペット性能試験報告書
連続分注ピペット Calibration | [5 empty] | Documents Title |  | 検定記録書 （様式－１） |  |  |  | SOPT-C0１3
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社は、本システムの点検と機器校正を本ドキュメントの内容に基づき実施しました。
その結果、機能試験作業を完了しました。システムの動作に影響をおよぼさない例外的な障害や基本的な機能は備考に記載しております。
尚、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社はこれらの事に関し、不利益とならないように誠意をもって対応させて頂きます。
品 名 |  |  |  | 連続分注ピペット |  |  |  |  | 検定実施日 |  | 年 月 日
メーカー・型式 | [8 empty] | 管理No.
外観検査 |  |  |  |  | □異常なし □異常あり （ ）
表示*1 |  |  |  |  | □異常なし □異常あり （ ）
メカニカル機能チェック |  |  |  |  | ダイヤル 小 |  |  | □異常なし □異常あり |  | ダイヤル 大 |  | □異常なし □異常あり
性 能 試 験 |  |  | 水温 ℃ （温度計No. ) | [6 empty] | 天秤 |  | 識別番号：
生データ貼付
算出結果貼付
( ) 回目
備考
表示*1 エッペンドルフマルチペット4780は対象外
判定基準 |  |  |  | 外観：異常なし 表示：異常なし メカニカル機能チェック：異常なし
設定値とのズレ： 2.0％以下
変動係数 ： 1.0％以下
判定 |  |  | □適 |  | 判定 年月日 |  | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
|  |  | □不適 |  |  |  | 年 月 日 検定実施者：
点検担当者 |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 点検責任者
連続分注ピペット性能試験報告書 様式-2 参照
連続分注ピペット性能試験報告書 様式-2 参照

## 様式-2 結果解析シート
様式-２ 結果解析シート
| 連続分注ピペット性能試験報告書 |  |  |  | SOPT-C01３
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL未満 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 | 1111 |  |  | 管理 No. | 1111 |  | ﾟC | μL/mg
水温 | 25 | ﾟC | Z Factor |  | 1.004 | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 設定値 | 5 | μL | 設定値 | 10 | μL | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 17 | 1.0023
1 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 17.5 | 1.0024
2 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 18 | 1.0025
3 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 18.5 | 1.0026
4 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 19 | 1.0027
5 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 19.5 | 1.0028
平均値 (μL) | －－－－ | 5.02 | －－ | －－－－ | 10.04 | －－ | 20 | 1.0029
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | 0.4 | 適 | －－－－ | 0.4 | 適 | 20.5 | 1.003
変動係数(%) | －－－－ | 0 | 適 | －－－－ | 0 | 適 | 21 | 1.0031
| 入力箇所 |  |  |  | HGQC13(10)R2 改定2010.01 |  | 21.5 | 1.0032
5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034
[7 empty] | 23 | 1.0035
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 設定値 |  | μL | 設定値 |  | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041
1 |  | #N/A | μL | 1 | #N/A | μL | 26 | 1.0043
2 |  | #N/A | μL | 1 | #N/A | μL | 26.5 | 1.0044
3 |  | #N/A | μL | 1 | #N/A | μL | 27 | 1.0045
4 |  | #N/A | μL | 1 | #N/A | μL | 27.5 | 1.0047
5 |  | #N/A | μL | 1 | #N/A | μL | 28 | 1.0048
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 28.5 | 1.005
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29 | 1.0051
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29.5 | 1.0052
| 入力箇所 | [5 empty] | 30 | 1.0054
5 |  |  |  | 5
2 |  |  |  | 2
設定値 μL 設定値 μL
設定値 μL

## 参考 結果解析シート計算式表示例
結果解析シート 計算式表示例
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL未満 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | ﾟC | μL/mg
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 設定値 |  | μL | 設定値 |  | μL | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 17 | 1.0023
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 17.5 | 1.0024
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18 | 1.0025
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18.5 | 1.0026
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19 | 1.0027
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19.5 | 1.0028
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 20 | 1.0029
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 20.5 | 1.003
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 21 | 1.0031
| 入力箇所 | [5 empty] | 21.5 | 1.0032
22
5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034
[7 empty] | 23 | 1.0035
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 設定値 |  | μL | 設定値 |  | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 26 | 1.0043
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 26.5 | 1.0044
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 27 | 1.0045
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 27.5 | 1.0047
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 28 | 1.0048
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 28.5 | 1.005
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29 | 1.0051
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29.5 | 1.0052
| 入力箇所 | [5 empty] | 30 | 1.0054
5 |  |  |  | 5
2 |  |  |  | 2