## 検定記録書
オートピペット性能試験報告書
| オートピペット Calibration |  |  |  | Documents Title |  | 検定記録書 （様式－１） |  |  |  |  | SOPT-C014
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社は、本システムの点検と機器校正を本ドキュメントの内容に基づき実施しました。
その結果、機能試験作業を完了しました。システムの動作に影響をおよぼさない例外的な障害や基本的な機能は備考に記載しております。
尚、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社はこれらの事に関し、不利益とならないように誠意をもって対応させて頂きます。
品 名 |  |  | オートピペット |  |  |  |  | 検定実施日 |  | 年 月 日
管理No. | [7 empty] | メーカー・型式
検定範囲 |  |  | ー
外観検査 |  | □異常なし □異常あり （ ）
リークテスト |  | □リークなし □リーク
部品交換 |  | 前回交換実施日： 年 月 日 □分解対象外 | [9 empty] | 部品交換後のリークテスト | □リークなし
|  | □分解不要 |  | □分解清掃 □テフロンシール □O-リング □その他（ ） | [8 empty] | □リーク
性 能 試 験 |  | 水温 ℃ （温度計No. ) | [6 empty] | 天秤 |  | 識別番号：
|  | 生データ貼付 | [6 empty] | 生データ貼付
算出結果貼付
（ ） 回目
備考
判定基準 |  | 外観：異常なし、リークテスト：リークなし
性能試験/正確さ（設定値とのズレ% d）、繰り返し精度（変動係数% CV）：
管理範囲 -2.0≦d≦2.0, CV≦1.0 （-5.0≦d≦5.0, CV≦2.0 （設定値が20μL以下の場合））
警戒範囲 -2.0≦d≦-1.6, 1.6≦d≦2.0 （-5.0≦d≦-4.0, 4.0≦d≦5.0 （設定値が20μL以下の場合））
警戒範囲内となった場合は、適（警戒）と判定
判定 |  | □適 □適（警戒） □不適 |  | 判定 年月日 |  | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
年 月 日 検定実施者：
点検担当者 |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 点検責任者
オートピペット性能試験報告書 参照
□様式-2
□様式-3
□様式-4
オートピペット性能試験報告書 参照
□様式-2
□様式-3
□様式-4

## 様式-2 結果解析シート10μL未満
様式-2 結果解析シート10μL未満
| オートピペット性能試験報告書 |  |  |  | SOPT-C014
繰り返し精度（変動係数% : CV）
|  |  |  | -2.0≦d≦2.0 |  |  |  | CV≦1.0
-2.0≦d≦-1.6
1.6≦d≦2.0
性能試験結果が管理範囲内となった場合「適」とし、警戒範囲内の場合「適（警戒）」と判定する。
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL未満 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | ﾟC | μL/mg
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL | 検定最小容量 |  | μL | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 17 | 1.0023 |  | 20μ以下 | -5.0≦d≦5.0
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 17.5 | 1.0024 | 検定最小容量
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18 | 1.0025 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18.5 | 1.0026 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19 | 1.0027 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19.5 | 1.0028 | 検定最大容量 |  | #N/A
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 20 | 1.0029 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 20.5 | 1.003 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 21 | 1.0031 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 21.5 | 1.0032 |  |  | #N/A
5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034 |  | 適(警戒）
・２０１4年０8月27日 改定 コメント：性能試験手順の変更（5 検定結果の取扱い） | [6 empty] | 23 | 1.0035
「部品交換直後の性能試験の場合、再度部品交換を実施した後に性能試験を行う」を追加
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 | 25 | ﾟC | Z Factor |  | 1.004 | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 設定値 | 100 | μL | 設定値 | 200 | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041
1 | 100 | 外観：異常なし、リークテスト：リークなし | μL | 200 | 200.8 | μL | 26 | 1.0043
2 | 100 | 性能試験/正確さ（設定値とのズレ% d）、繰り返し精度（変動係数% CV）： | μL | 200 | 200.8 | μL | 26.5 | 1.0044
3 | 100 | 管理範囲 -2.0≦d≦2.0, CV≦1.0 （-5.0≦d≦5.0, CV≦2.0 （設定値が20μL以下の場合）） | μL | 200 | 200.8 | μL | 27 | 1.0045
4 | 100 | 警戒範囲 -2.0≦d≦-1.6, 1.6≦d≦2.0 （-5.0≦d≦-4.0, 4.0≦d≦5.0 （設定値が20μL以下の場合）） | μL | 200 | 200.8 | μL | 27.5 | 1.0047
5 | 100 | 警戒範囲内となった場合は、適（警戒）と判定 | μL | 200 | 200.8 | μL | 28 | 1.0048
平均値 (μL) | －－－－ | □適 □適（警戒） □不適 | －－ | －－－－ | 200.8 | －－ | 28.5 | 1.005
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #VALUE! | #VALUE! | －－－－ | 0.4 | 適 | 29 | 1.0051
変動係数(%) | －－－－ | #DIV/0! | #DIV/0! | －－－－ | 0 | 適 | 29.5 | 1.0052
| 入力箇所 |  |  |  | HGQC13(10)R3 改定2010.01 |  | 30 | 1.0054
2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1
検定最大容量 μL 検定最小容量 μL
検定最大容量 μL 検定最小容量 μL

## 様式-3 結果解析シート10μL以上20μL以下
様式-3 結果解析シート10μL以上20μL以下
| オートピペット性能試験報告書 |  |  |  | SOPT-C014
繰り返し精度（変動係数% : CV）
|  |  |  | -2.0≦d≦2.0 |  |  |  | CV≦1.0
-2.0≦d≦-1.6
1.6≦d≦2.0
性能試験結果が管理範囲内となった場合「適」とし、警戒範囲内の場合「適（警戒）」と判定する。
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL以上20μL以下 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | ﾟC | μL/mg
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL | 検定最小容量 |  | μL | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 17 | 1.0023 |  | 20μ以下 | -5.0≦d≦5.0
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 17.5 | 1.0024 | 検定最小容量
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18 | 1.0025 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18.5 | 1.0026 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19 | 1.0027 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19.5 | 1.0028 | 検定最大容量 |  | #N/A
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 20 | 1.0029 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 20.5 | 1.003 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 21 | 1.0031 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 21.5 | 1.0032 |  |  | #N/A
5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034 |  | 適(警戒）
・２０１4年０8月27日 改定 コメント：性能試験手順の変更（5 検定結果の取扱い） | [6 empty] | 23 | 1.0035
「部品交換直後の性能試験の場合、再度部品交換を実施した後に性能試験を行う」を追加
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 | 25 | ﾟC | Z Factor |  | 1.004 | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 設定値 | 100 | μL | 設定値 | 200 | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041
1 | 100 | 外観：異常なし、リークテスト：リークなし | μL | 200 | 200.8 | μL | 26 | 1.0043
2 | 100 | 性能試験/正確さ（設定値とのズレ% d）、繰り返し精度（変動係数% CV）： | μL | 200 | 200.8 | μL | 26.5 | 1.0044
3 | 100 | 管理範囲 -2.0≦d≦2.0, CV≦1.0 （-5.0≦d≦5.0, CV≦2.0 （設定値が20μL以下の場合）） | μL | 200 | 200.8 | μL | 27 | 1.0045
4 | 100 | 警戒範囲 -2.0≦d≦-1.6, 1.6≦d≦2.0 （-5.0≦d≦-4.0, 4.0≦d≦5.0 （設定値が20μL以下の場合）） | μL | 200 | 200.8 | μL | 27.5 | 1.0047
5 | 100 | 警戒範囲内となった場合は、適（警戒）と判定 | μL | 200 | 200.8 | μL | 28 | 1.0048
平均値 (μL) | －－－－ | □適 □適（警戒） □不適 | －－ | －－－－ | 200.8 | －－ | 28.5 | 1.005
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #VALUE! | #VALUE! | －－－－ | 0.4 | 適 | 29 | 1.0051
変動係数(%) | －－－－ | #DIV/0! | #DIV/0! | －－－－ | 0 | 適 | 29.5 | 1.0052
| 入力箇所 |  |  |  | HGQC13(10)R3 改定2010.01 |  | 30 | 1.0054
2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1
検定最大容量 μL 検定最小容量 μL

## 様式-4 結果解析シート21μL以上
様式-4 結果解析シート21μL以上
| オートピペット性能試験報告書 |  |  |  | SOPT-C014
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL未満 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 | 1111 |  |  | 管理 No. | 1111 |  | ﾟC | μL/mg
水温 | 25 | ﾟC | Z Factor |  | 1.004 | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 設定値 | 5 | μL | 設定値 | 10 | μL | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 17 | 1.0023
|  | 0 | μL | 10 | 10.04 | μL | 17.5 | 1.0024
2 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 18 | 1.0025
3 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 18.5 | 1.0026
4 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 19 | 1.0027
5 | 5 | 5.02 | μL | 10 | 10.04 | μL | 19.5 | 1.0028
平均値 (μL) | －－－－ | 4.016 | －－ | －－－－ | 10.04 | －－ | 20 | 1.0029
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | -19.7 | 不適 | －－－－ | 0.4 | 適 | 20.5 | 1.003
変動係数(%) | －－－－ | 55.9 | 不適 | －－－－ | 0 | 適 | 21 | 1.0031
| 入力箇所 |  |  |  | HGQC13(10)R2 改定2010.01 |  | 21.5 | 1.0032
5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
|  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034
[7 empty] | 23 | 1.0035
|  |  |  | -2.0≦d≦2.0 |  |  |  | CV≦1.0
-2.0≦d≦-1.6
1.6≦d≦2.0
設定値21μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL | 検定最小容量 |  | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041 |  | 20μ以上 | -2.0≦d≦2.0
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 26 | 1.0043 | 検定最小容量
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 26.5 | 1.0044 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 27 | 1.0045 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 27.5 | 1.0047 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 28 | 1.0048 | 検定最大容量 |  | #N/A
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 28.5 | 1.005 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29 | 1.0051 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29.5 | 1.0052 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 30 | 1.0054 |  |  | #N/A
5 |  |  |  | 5
2 |  |  |  | 2
設定値 μL 設定値 μL
検定最大容量 μL 検定最小容量 μL
検定最大容量 μL 検定最小容量 μL

## 参考 結果解析シート計算式表示例
結果解析シート 計算式表示例
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL未満 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | ﾟC | μL/mg
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL | 検定最小容量 |  | μL | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 17 | 1.0023 |  | 20μ以下 | -5.0≦d≦5.0
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 17.5 | 1.0024 | 検定最小容量
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18 | 1.0025 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18.5 | 1.0026 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19 | 1.0027 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19.5 | 1.0028 | 検定最大容量 |  | #N/A
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 20 | 1.0029 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 20.5 | 1.003 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 21 | 1.0031 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 21.5 | 1.0032 |  |  | #N/A
[7 empty] | 22 |  |  |  | #N/A
5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034
[7 empty] | 23 | 1.0035
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL | 検定最小容量 |  | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041 |  | 20μ以上 | -2.0≦d≦2.0
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 26 | 1.0043 | 検定最小容量
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 26.5 | 1.0044 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 27 | 1.0045 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 27.5 | 1.0047 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 28 | 1.0048 | 検定最大容量 |  | #N/A
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 28.5 | 1.005 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29 | 1.0051 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 29.5 | 1.0052 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 30 | 1.0054 |  |  | #N/A
#N/A
5 |  |  |  | 5
2 |  |  |  | 2