## 検定記録書
連続分注ピペット性能試験報告書
連続分注ピペット Calibration | [5 empty] | Documents Title |  | 検定記録書 （様式－１） |  |  |  | SOPT-C013
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社は、本システムの点検と機器校正を本ドキュメントの内容に基づき実施しました。
その結果、機能試験作業を完了しました。システムの動作に影響をおよぼさない例外的な障害や基本的な機能は備考に記載しております。
尚、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社はこれらの事に関し、不利益とならないように誠意をもって対応させて頂きます。
品 名 |  |  |  | 連続分注ピペット |  |  |  |  | 検定実施日 |  | 年 月 日
メーカー・型式 | [8 empty] | 管理No.
外観検査 |  |  |  |  | □異常なし □異常あり （ ）
表示*1 |  |  |  |  | □異常なし □異常あり （ ）
メカニカル機能チェック |  |  |  |  | ダイヤル 小 |  |  | □異常なし □異常あり |  | ダイヤル 大 |  | □異常なし □異常あり
性 能 試 験 |  |  | 水温 ℃ （温度計No. ) | [6 empty] | 天秤 |  | 識別番号：
生データ貼付
算出結果貼付
( ) 回目
備考
表示*1 エッペンドルフマルチペット4780は対象外
判定基準 |  |  | 外観検査、表示及びメカニカル機能チェック：異常なし
性能試験/正確さ（設定値とのズレ% d）、繰り返し精度（変動係数% CV）：
管理範囲 -2.0≦d≦2.0, CV≦1.0
警戒範囲 -2.0≦d≦-1.6, 1.6≦d≦2.0
警戒範囲内となった場合は、適（警戒）と判定
判定 |  |  | □適 □適（警戒） □不適 |  | 判定 年月日 |  | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
年 月 日 検定実施者：
点検担当者 |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 点検責任者
連続分注ピペット性能試験報告書 様式-2 参照
連続分注ピペット性能試験報告書 様式-2 参照

## 様式-2 結果解析シート１
様式-2 結果解析シート
| 連続分注ピペット性能試験報告書 |  |  |  | SOPT-C013
繰り返し精度（変動係数% : CV）
|  |  |  | -2.0≦d≦2.0 |  |  |  | CV≦1.0
-2.0≦d≦-1.6
1.6≦d≦2.0
性能試験結果が管理範囲内となった場合「適」とし、警戒範囲内の場合「適（警戒）」と判定する。
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | ﾟC | μL/mg
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL |  |  |  | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  |  |  |  | 17 | 1.0023 |  | 20μ以下 | -5.0≦d≦5.0
1 |  | #N/A | μL |  |  |  | 17.5 | 1.0024 | 0
2 |  | #N/A | μL |  |  |  | 18 | 1.0025 | 不適 | 適 | 0 | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  |  |  | 18.5 | 1.0026 | 適 | 適 | 2 | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  |  |  | 19 | 1.0027 | 適(警戒） | 適 | 0 | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  |  |  | 19.5 | 1.0028 | 検定最大容量 |  | 2
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ |  |  |  | 20 | 1.0029 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A |  |  |  | 20.5 | 1.003 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数（%） | －－－－ | #N/A | #N/A |  |  |  | 21 | 1.0031 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 21.5 | 1.0032 |  |  | #N/A
2 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034 |  | 適(警戒）
[7 empty] | 23 | 1.0035
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 | 25 | ﾟC | Z Factor |  | 1.004 | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 設定値 | 100 | μL | 設定値 | 200 | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041
1 | 100 | 外観：異常なし、リークテスト：リークなし | μL | 200 | 200.8 | μL | 26 | 1.0043
2 | 100 | 性能試験/正確さ（設定値とのズレ% d）、繰り返し精度（変動係数% CV）： | μL | 200 | 200.8 | μL | 26.5 | 1.0044
3 | 100 | 管理範囲 -2.0≦d≦2.0, CV≦1.0 （-5.0≦d≦5.0, CV≦2.0 （設定値が20μL以下の場合）） | μL | 200 | 200.8 | μL | 27 | 1.0045
4 | 100 | 警戒範囲 -2.0≦d≦-1.6, 1.6≦d≦2.0 （-5.0≦d≦-4.0, 4.0≦d≦5.0 （設定値が20μL以下の場合）） | μL | 200 | 200.8 | μL | 27.5 | 1.0047
5 | 100 | 警戒範囲内となった場合は、適（警戒）と判定 | μL | 200 | 200.8 | μL | 28 | 1.0048
平均値 (μL) | －－－－ | □適 □適（警戒） □不適 | －－ | －－－－ | 200.8 | －－ | 28.5 | 1.005
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #VALUE! | #VALUE! | －－－－ | 0.4 | 適 | 29 | 1.0051
変動係数(%) | －－－－ | #DIV/0! | #DIV/0! | －－－－ | 0 | 適 | 29.5 | 1.0052
| 入力箇所 |  |  |  | HGQC13(10)R3 改定2010.01 |  | 30 | 1.0054
2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1
検定最大容量 μL 検定最小容量 μL
設定値 μL

## 参考 結果解析シート計算式表示例
結果解析シート 計算式表示例
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL未満 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | ﾟC | μL/mg
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg |  | 1.0021
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL | 検定最小容量 |  | μL | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 17 | 1.0023 |  | 20μ以下 | -5.0≦d≦5.0
1 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 17.5 | 1.0024 | 検定最小容量
2 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18 | 1.0025 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 18.5 | 1.0026 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19 | 1.0027 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  | #N/A | μL | 19.5 | 1.0028 | 検定最大容量 |  | #N/A
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ | －－－－ | #N/A | －－ | 20 | 1.0029 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 20.5 | 1.003 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A | －－－－ | #N/A | #N/A | 21 | 1.0031 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 21.5 | 1.0032 |  |  | #N/A
[7 empty] | 22 |  |  |  | #N/A
5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034
[7 empty] | 23 | 1.0035
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-12-06 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL |  |  |  | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  |  |  |  | 25.5 | 1.0041 |  | 20μ以上 | -2.0≦d≦2.0
1 |  | #N/A | μL |  |  |  | 26 | 1.0043 | 0
2 |  | #N/A | μL |  |  |  | 26.5 | 1.0044 | 不適 | 適 | 0 | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  |  |  | 27 | 1.0045 | 適 | 適 | 2 | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  |  |  | 27.5 | 1.0047 | 適(警戒） | 適 | 0 | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  |  |  | 28 | 1.0048 | 検定最大容量 |  | 2
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ |  |  |  | 28.5 | 1.005 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A |  |  |  | 29 | 1.0051 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数(%) | －－－－ | #N/A | #N/A |  |  |  | 29.5 | 1.0052 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 30 | 1.0054 |  |  | #N/A
#N/A
5 |  |  |  | 5
2 |  |  |  | 2