## 検定記録書
[6 empty] | 連続分注ピペット性能試験報告書 | [6 empty] | ①中外製薬工業株式会社
品質研究部 浮間品質管理第1G
連続分注ピペット Calibration | [5 empty] | Documents Title |  | 検定記録書 （様式－１） |  |  |  |  | SOPT-C0１3
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社は、本システムの点検と機器校正を本ドキュメントの内容に基づき実施しました。
その結果、機能試験作業を完了しました。システムの動作に影響をおよぼさない例外的な障害や基本的な機能は備考に記載しております。
尚、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社はこれらの事に関し、不利益とならないように誠意をもって対応させて頂きます。
①品 名 |  |  |  | 連続分注ピペット | [5 empty] | ②検定実施日 |  | 年 月 日 |  |  | ①管理NO.を選択すると必要なデータが反映する。
②データを開いた日が自動で入る
|  |  |  | □ エッペンドルフマルチペットプラス4980 | [5 empty] | ①管理No.
□ エッペンドルフマルチペットプラス498１
|  |  |  | □ エッペンドルフペット4780 | [10 empty] | ③Wクリックでチェックが入る
③外観検査 |  |  |  |  | □異常なし □異常あり （ ）
③表示*1 |  |  |  |  | □異常なし □異常あり （ ）
③メカニカル機能チェック |  |  |  |  | ダイヤル 小 |  |  | □異常なし □異常あり |  |  | ダイヤル 大 |  | □異常なし □異常あり
性能試験 （ ① ）回目
⑤ 水温により自動でZfactorを反映させる※Zfactor一覧表あり
⑥ ⑦の検定容量により、天秤を選別する
⑦ 管理NO.により自動で反映
⑧ ⑦容量が10ul未満の時は小数点3位まで表示させる
10uL以上の時は、小数点第2位まで表示させる
⑨ ⑧により、中外様で規定の変換計算式あり※重要の為、編集不可にする
⑩ ⑦の検定容量に対しての適、不適判定を自動でする※判定基準は一覧表あり
※1.未入力項目があると印刷できないように設定
※2.保存先は本日のフォルダを自動で作成し保存する
※3.印刷と同時にテプラに情報を飛ばし印刷する
備考
|  | ①表示＊１: エッペンドルフマルチペットプラス4980及びエッペンドルフマルチペットプラス498１において確認。 | [12 empty] | ①※備考のコメントは管理NOによって機種が変わります。
判定基準 |  |  | 外観検査、表示及びメカニカル機能チェック：異常なし
|  |  | 性能試験/正確さ（設定値とのズレ% d）、繰り返し精度（変動係数% CV）： | [11 empty] | ※判定基準はオートと同じ
管理範囲 -2.0≦d≦2.0, CV≦1.0
警戒範囲 -2.0≦d≦-1.6, 1.6≦d≦2.0
|  |  | 警戒範囲内となった場合は、適（警戒）と判定 | [11 empty] | ⑪ ⑩結果を元に自動で反映
⑪判定 |  |  | □適 □適（警戒） □不適 |  | 判定 年月日 |  | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | [7 empty] | ② ②検定実施日と同じ
[7 empty] | ② 年 月 日 ⑫検定実施者： | [7 empty] | ⑫ プルダウンで検定実施者を選択 ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨ様3名+橋本知代子
中外製薬工業株式会社 品質研究部 浮間品質管理第1G | [7 empty] | 点 検 担当者 | 年 月 日 |  |  |  |  | 点検 責任者
（天秤NO.）SAS-0000 （日付）2016/01/01
（管理NO.）◆◆ ◆
（測定容量）△△△uｌ
（検定者）TFS●●●
△△△
○○○
×××
◇◇◇
□□□
手書き部
印字部

## 様式-2 結果解析シート１
様式-2 結果解析シート
| 連続分注ピペット性能試験報告書 |  |  |  | SOPT-C013
繰り返し精度（変動係数% : CV）
|  |  |  | -2.0≦d≦2.0 |  |  |  | CV≦1.0
-2.0≦d≦-1.6
1.6≦d≦2.0
性能試験結果が管理範囲内となった場合「適」とし、警戒範囲内の場合「適（警戒）」と判定する。
ISO 8655-6:2002(E)より
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-10-28 | Z factor (1,013 hPa)
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | ﾟC | μL/mg
水温 |  | ﾟC | Z Factor |  | #N/A | μL/mg | 16 | 1.0021
試験回数 | 検定最大容量 |  | μL |  |  |  | 16.5 | 1.0022
n | 質量(mg) | 容 量 |  |  |  |  | 17 | 1.0023 |  | 20μ以下 | -5.0≦d≦5.0
1 |  | #N/A | μL |  |  |  | 17.5 | 1.0024 | 0
2 |  | #N/A | μL |  |  |  | 18 | 1.0025 | 不適 | 適 | 0 | 2 | 適
3 |  | #N/A | μL |  |  |  | 18.5 | 1.0026 | 適 | 適 | 2 | 4 | 不適
4 |  | #N/A | μL |  |  |  | 19 | 1.0027 | 適(警戒） | 適 | 0 | 5 | 適(警戒）
5 |  | #N/A | μL |  |  |  | 19.5 | 1.0028 | 検定最大容量 |  | 2
平均値 (μL) | －－－－ | #N/A | －－ |  |  |  | 20 | 1.0029 | 不適 | #N/A | #N/A | 2 | 適
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #N/A | #N/A |  |  |  | 20.5 | 1.003 | 適 | #N/A | #N/A | 4 | 不適
変動係数（%） | －－－－ | #N/A | #N/A |  |  |  | 21 | 1.0031 | 適(警戒） | #N/A | #N/A | 5 | 適(警戒）
| 入力箇所 | [5 empty] | 21.5 | 1.0032 |  |  | #N/A
2 |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 1.0033
2 |  |  |  | 2 |  |  | 22.5 | 1.0034 |  | 適(警戒）
[7 empty] | 23 | 1.0035
設定値10μL以上 |  |  |  |  | Printed date | 2016-10-28 | 23.5 | 1.0036
検定実施者 |  |  |  | 管理 No. |  |  | 24 | 1.0038
水温 | 25 | ﾟC | Z Factor |  | 1.004 | μL/mg | 24.5 | 1.0039
試験回数 | 設定値 | 100 | μL | 設定値 | 200 | μL | 25 | 1.004
n | 質量(mg) | 容 量 |  | 質量(mg) | 容 量 |  | 25.5 | 1.0041
1 | 100 | 外観：異常なし、リークテスト：リークなし | μL | 200 | 200.8 | μL | 26 | 1.0043
2 | 100 | 性能試験/正確さ（設定値とのズレ% d）、繰り返し精度（変動係数% CV）： | μL | 200 | 200.8 | μL | 26.5 | 1.0044
3 | 100 | 管理範囲 -2.0≦d≦2.0, CV≦1.0 （-5.0≦d≦5.0, CV≦2.0 （設定値が20μL以下の場合）） | μL | 200 | 200.8 | μL | 27 | 1.0045
4 | 100 | 警戒範囲 -2.0≦d≦-1.6, 1.6≦d≦2.0 （-5.0≦d≦-4.0, 4.0≦d≦5.0 （設定値が20μL以下の場合）） | μL | 200 | 200.8 | μL | 27.5 | 1.0047
5 | 100 | 警戒範囲内となった場合は、適（警戒）と判定 | μL | 200 | 200.8 | μL | 28 | 1.0048
平均値 (μL) | －－－－ | □適 □適（警戒） □不適 | －－ | －－－－ | 200.8 | －－ | 28.5 | 1.005
ｽﾞﾚ (%) | －－－－ | #VALUE! | #VALUE! | －－－－ | 0.4 | 適 | 29 | 1.0051
変動係数(%) | －－－－ | #DIV/0! | #DIV/0! | －－－－ | 0 | 適 | 29.5 | 1.0052
| 入力箇所 |  |  |  | HGQC13(10)R3 改定2010.01 |  | 30 | 1.0054
2 |  |  |  | 2
1 |  |  |  | 1
検定最大容量 μL 検定最小容量 μL
設定値 μL