## 検定記録書
連続分注ピペット性能試験報告書
連続分注ピペット Calibration |  |  |  |  | Documents Title |  |  | 検定記録書 （様式－１） |  |  |  | SOPT-C0１3
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社は、本システムの点検と機器校正を本ドキュメントの内容に基づき実施しました。
その結果、機能試験作業を完了しました。システムの動作に影響をおよぼさない例外的な障害や基本的な機能は備考に記載しております。
尚、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社はこれらの事に関し、不利益とならないように誠意をもって対応させて頂きます。
品 名 |  |  | 連続分注ピペット | [5 empty] | 検定実施日 |  | 年 月 日
管理No.
外観検査 |  |  |  | □異常なし □異常あり （ ）
表示*1 |  |  |  | □異常なし □異常あり （ ）
メカニカル機能チェック |  |  |  | ダイヤル 小 |  |  | □異常なし □異常あり |  |  | ダイヤル 大 |  | □異常なし □異常あり
性能試験 （ ）回目
備考
表示＊１: エッペンドルフマルチペットプラス4980及びエッペンドルフマルチペットプラス498１及びEppendorf M4において確認。
判定基準 |  | 外観検査、表示及びメカニカル機能チェック：異常なし
性能試験/正確さ（設定値とのズレ% d）、繰り返し精度（変動係数% CV）：
管理範囲 -2.0≦d≦2.0, CV≦1.0
警戒範囲 -2.0≦d≦-1.6, 1.6≦d≦2.0
警戒範囲内となった場合は、適（警戒）と判定
判定 |  | □適 □適（警戒） □不適 |  | 判定 年月日 |  | サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
年 月 日 検定実施者：
点 検 担当者 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 点検 責任者
（天秤NO.）SAS-0000 （日付）2016/01/01
（管理NO.）◆◆ ◆
△△△
○○○
×××
◇◇◇
□□□
印字部
印字部
手書き部